广州市杏林卫生服务有限责任公司

RFID电子标签采购需求书

- 项目概述

为降低医院对医用织物管理难度，减少各环节人员对医用织物的接触，达到院感管理要求，我公司拟采购一批RFID电子标签（超高频UHF）植入织物，实行医用织物智能化管理。现向社会进行网上公开采购，选定按采购人需求或优于采购人需求的RFID电子标签（超高频UHF）供应商，即日起开展采购工作，欢迎有意且具备相关资质的供应商报名。

- 项目预算

- 纺织品包装RFID电子标签单个最高限价人民币为3.20元（含标签布袋），硅胶包装RFID电子标签单个最高限价为人民币4.40元（含标签布袋），本项目最高总价限价为49.88万元。

- 项目采购需求

- *1．RFID电子标签必须是超高频（UHF）。

- 2．芯片EPC码对应的唯一ID码，且使用寿命要求达到200次或以上。

- 3．不对医院核磁检查设备（MRI）的影像产生干扰，1.5、3 Tesla条件下正常使用。

- 4．超高频标签，需要具有耐高温，阻燃，耐化学（洗涤剂、柔软剂、漂白、碱等）腐蚀，耐磨，耐压。

- 5．标签频率：UHF860-960MHZ。协议标准：ISO 18000-6C。

- 6．最低耐温度大于160℃以上 。

- 7．标签压力：标签能耐压40-60bar。

- 8．能满足高压灭菌： 120℃ 15-20分钟，135℃ 5分钟 ，100次循环。

- ▲9．RFID电子标签数据读取率要求达100%。

- 10．RFID电子标签尺寸根据采购人需求提供。

- 11．RFID电子标签可适配市场上大流通的智能化设备。

- 12. 供应商须保证不得私自对提供的RFID电子标签做加密处理，可对RFID电子标签进行信息修改。

- 13. 供应商须保证提供的RFID电子芯片的安全性，不得对采购人信息化系统造成任何不良影响。

14.提供检测报告：供应商提供有资质的第三方检测机构出具的RFID电子标签对MRI影像输出无影响测试报告。

15.供应商须同时对纺织品包装RFID电子标签及硅胶包装RFID电子标签以上两种材质的电子标签进行报价。

- 项目其他要求

- 报价要求：供应商应报含RFID电子标签及标签布袋包装，并货交采购人指定地点/仓库的含税价（税点为13%）。

- 交货要求：采购人将根据实际需求，分批向供应商采购RFID电子标签，供应商接到采购人需求的5个工作日内，如数向采购人提供RFID电子标签。

- 验收要求：RFID电子标签到货后进行验收，数据读取率要求达100%。

- 包装要求：供应商提供的RFID电子标签外包装须为硅胶包装或纺织品包装，报价时应进行备注。

- 样品要求：供应商须向采购人提交10个或以上RFID电子标签作为样品，采购人不予退还。

- 质保要求：如供应商提供的RFID电子标签，平均使用寿命低于150次，供应商须对不符合要求的RFID电子标签进行更换。

- 带*号条款为实质性条款，供应商若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。

- 如有打“▲”号条款为重要技术参数，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效响应条款。

- 报价一览表

| 序号 | 报价内容 | 单价报价（元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纺织品包装RFID电子标签 |  |  |
| 2 | 硅胶包装RFID电子标签 |  |  |

备注：

- 报价要求为人民币含税报价，报价应包括：RFID电子标签、标签布袋包装、运输费、各项税费及合同实施过程中不可预见费等完成本项目内容所需的一切费用。

- 评审标准

商务技术评分表（70分）

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 | 报价人A | 报价人B | 报价人C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求响应情况 | - 5分 | 对采购人提供的采购需求响应进行评审： - 完全满足或优于采购需求要求，得3-5分。 - 部分条款不满足采购需求要求，得1-2分。 - 大部分不符合采购需求要求，得0分。 |  |  |  |
| 服务便利性 | 20分 | 对供应商响应时间进行评审： - 服务的便利性好、及时，最短时间内响应。供应商注册地址在广州，并能在收到采购人采购需求或其他项目需求后，且能在最短时间进行响应，得10-20分。 - 服务的便利性较好、及时，较短时间内响应。 供应商注册地址在广东其它地或在广州设有办事点，并能在收到采购人采购需求或其他项目需求后，能在较短时间进行响应，得5-9分。 3.服务的便利性一般、一般及时，供应商注册地址不在广东或在广东不设办事点，在收到采购人采购需求或其他项目需求后，或在较长时间内响应，得1-4 分。 注：需提供有效期内证明材料。注册地址场所产权证明（租赁协议）或办事点场地租赁协议。 |  |  |  |
| 样品响应情况 | 30分 | 根据各投标人提供的样品进行评审： 样品实物外观 - 实物样品外观质量好，尺寸符合医用织物安装要求，缝制便利，得3.5-5分。 2.实物样品外观质量较好，尺寸符合医用织物安装要求，缝制较便利，得2-3分。 3.实物样品外观质量一般，尺寸符合医用织物安装要求，缝制一般便利，得1-1.5分。 4.无提供实物样品或提供不齐全，得0分。 样品现场测试（根据采购需求和要求） 1.样品测试结果完全符合要求，得16-25分。 2.样品测试结果较符合要求，得4-15分。 3.样品测试结果一般符合要求，得1-5分。 |  |  |  |
| 产品质量保证 | 10分 | 根据各投标人的售后质量保障服务承诺、方案（包括质量保障措施、应急处理方式等内容）综合评审： 1.质量保障措施合理、可行性高，能保障完全达到采购人的质量要求，得6-10分。 2.质量保障措施较合理、可行性较高，能基本能保障达到采购人的质量要求，得2-5分。 3.质量保障措施一般、不够合理、可行性较差，不能保障达到采购人的质量要求，得1-2分。 4.无提供承诺、方案，得0分。 |  |  |  |
| 检测报告 | 5分 | 根据供应商提供的第三方检测报告进行评审： - 供应商提供MRI检测报告及RFID电子标签检验报告，得5分； - 供应商提供MRI检测报告或RFID电子标签检验报告，得2分； - 供应商无提供有资质的检测机构出具的检验报告， 得0分。 |  |  |  |

价格评分表（30分）

| 序号 | 报价人 | 投标报价 （人民币） | 基准价 （人民币） | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

【备 注】 1.价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他报价人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30

2.评审方法为综合评分法

3.中标供应商数量本项目可推荐中标候选供应商 2家

- 合同文本

广州市杏林卫生服务有限责任公司

RFID电子标签采购合同书

甲    方：    广州市杏林卫生服务有限责任公司

电    话： 020-87469216              传    真： 020-87469216

地    址：  广州市南沙区黄阁镇鸡谷山路80、82号自编6栋厂房

乙    方：

电    话：                           传    真：

地    址：

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协议，就甲方向乙方采购RFID电子标签（超高频UHF）(以下简称电子标签)的事宜达成一致并同意签订本《RFID电子标签采购合同书》。本合同经甲、乙双方书面授权的授权代表签署后生效，扫描件与原件具有同等效力。

- 标的物

乙方按甲方需求，为甲方提供符合要求的RFID电子标签。

- 合同金额及付款方式

- 甲方按照乙方单价报价*双方确认的实际RFID电子标签数量进行结算。

- 甲方收到货物且经验收合格，凭验收合格单据、送货单、等额有效增值税发票，在20个工作日内以银行转账或支票的形式，向乙方支付相应的款项。

- 3、报价：大写：  小写 元   单价 元/片（纺织品/硅胶类RFID电子标签 元/片，纺织布袋 元/个）此价格为含税价，包括不限于运输费，税费，人工费等由此项活动所发生的所有费用。

- 项目货物要求

- 1．RFID电子标签必须是超高频（UHF），其使用寿命要求达到200次或以上。

- 2．芯片EPC码对应唯一ID码，乙方须保证不得私自对提供的RFID电子标签做加密处理，甲方可对RFID电子标签进行信息修改。

- 3．RFID电子标签不对医院核磁检查设备（MRI）的影像产生干扰，1.5、3 Tesla条件下正常使用；需提供第三方权威检测机构对MRI影像输出无影响测试报告。

- 4．超高频标签，需要具有耐高温，阻燃，耐化学（洗涤剂、柔软剂、漂白、碱等）腐蚀，耐磨，耐压。

- 5．标签频率：UHF860-960MHZ。协议标准：ISO 18000-6C。

- 6．最低耐温度大于160℃以上 。

- 7．标签压力：标签弯曲时候能耐压40-60bar。

- 8．能满足高压灭菌： 120℃ 15-20分钟，135℃ 5分钟 ，100次循环。

- 9．RFID电子标签故障率不得超出1%。

- 10．RFID电子标签尺寸按甲方要求提供。

- 11．RFID电子标签可适配市场上大流通的智能化设备。

- 12. 供应商须保证提供的RFID电子芯片的安全性，不得对采购人信息化系统造成任何不良影响。

- 项目其它要求

- 1、交货要求：甲方将根据实际需求，分批向乙方采购RFID电子标签，可分开购买芯片（RFID电子标签）或织物袋。收到甲方采购需求后，乙方按甲方需求在5个工作日内，如数向采购人提供RFID电子标签。

- 2、验收要求：RFID电子标签到货后一周内甲方进行验收，数据读取率要求达100%，如RFID电子标签读取率低于95%，需在3个工作日内更换当批次全部产品；如RFID电子标签读取率范围在99%—95%，需在3个工作日内双倍更换当批次不良品的RFID电子标签。

- 3、售后服务：非人为损坏（正常洗涤各个环节或使用场景除外），产品使用1个月内出现5%的不良品则由乙方将该批产品全部排查或更换合格产品，并由乙方赔偿由此引起的所有损失（包括不限于重复安装或卸载费用，运输费等）。乙方按甲方要求提供RFID电子标签相关的测试报告、产品资质、型号、产地资料等，必要时并配合甲方客户在使用过程中与RFID电子标签相关的技术操作或第三方测试报告。

- 4、乙方提供的货物中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题由乙方负责，甲方不承担任何法律责任。

- 五、合同期限

- 1、本合同有效期为一年，即  年  月  日至 年 月 日或总项目金额达到最高预算49.88万元，根据实际情况判定供货期。

- 六、违约责任

- 延迟交货、延迟付款，按合同总金额1‰天支付违约金。超过30天，视为重大违约，守约方可单方解除合同，不承担违约责任。

- 拒绝送货（提供服务）、拒绝收货（接受服务）、拒绝付款，从逾期之日起，从逾期之日起每日按本合同总金额 1% 的数额向守约方支付违约金；逾期 30 日仍未履约，视为重大违约，除按日支付违约金外，违约方另需向守约方支付合同金额的10%违约金。守约方有权解除合同，若造成守约方损失的，有权要求违约方赔偿损失。

- 验收不合格，甲方拒绝收货，违约方应于其知道或应当知道验收不合格之日起24小时内回收，并自行承担退货产生的所有费用。退货期间甲方可根据生产需要，自行解决退货带来影响，若发生费用，由违约方承担。给甲方造成损失的，违约方负责赔偿。

- 4.质量问题导致甲方损失，违约方负赔偿责任。

- 七、 解决争议办法

- 合同中尚有未尽事宜，双方可通过诚恳和善意的协商，形成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因本合同产生的一切纠纷，若协商不成，可由当地工商行政部门调解，调解不成，任何一方可将争议提交甲方所在地仲裁委员会裁决，仲裁期间，双方可继续执行合同无争议部份。

- 八、不可抗力

- 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等或其它双方认定的不可抗力事件。

- 签约任一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在发生不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 2.若由于不可抗力致使一方未能全部或部分履行合同，经书面通知另一方，本合同内受到影响之条款可在不能履行之期间及受影响之范围内终止履行。

- 九、其它事项

- 1、合同一式叁份，由甲执两份，乙方执壹份，皆具同等法律效力，本合同于双方签字盖章后生效。

- 2、采购需求书视为本合同的一部分，本合同的任何附件，经双方共同确认将成为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

- 甲方（公章）：                              乙方（公章）：

- 法定（授权）代表人（签章）：                 法定（授权）代表人（签章）：

- ________年______月______日             ________年______月______日

签约日期：                              签约日期：

开户银行：                              开户银行：

开户账号：                              开户账号：

地    址：                              地    址：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传   真：

E-mail：                                E-mail：