床边凝血检测设备技术参数

1、工作范围：

1.1工作气压：300-1000毫米汞柱

1.2工作温度：16-30摄氏度

1.3工作湿度：≤90%

2、技术参数：

2.1测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术

2.2电源：交、直流电源，并配有充电装置

2.3定标：双重定标（电子定标和液体定标）

2.4*测量参数Na、K、Cl、PH、PCO2、PO2、iCa、BUN、CK-MB、Glu、HCT、Lac、Crea、PT/InR、ACT、cTnI(肌钙蛋白)、BNP（钠脲肽）等

2.5计算参数：HCO3、TCO2、BE、Anion Gap、sO2、Hb

2.6重量：635克

2.7▲消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品

2.8测试片：低温保存保质期≥4个月

2.9可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血

2.10适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒

2.11采样量（全参数）≤95ul

2.12最小样品量:16ul

2.13质控方式：有质控品，高﹑中﹑低三级质控

2.14免费升级：提供

2.15打印机：外接热敏打印机

2.16显示屏：液晶显示屏

2.17接口：RS232或以太网接口

2.18配置要求:具有后备电池、可连接CDS系统.

2.19具备自诊断程序

2.20存储检测数据数量: 5000组

2.21红外线扫描患者的基本信息，节约更多时间

2.22连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据

2.23电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确

2.24▲肌钙蛋白（cTnI）、乳酸测定，简单方便,定量测试

2.25▲项目组合：具备灵活的项目组合方式至少8种以上，临床根据疾病选择合适的组合，不绑定项目不过度检测

2.26手持式血液分析仪，单机可以独立操作，适合患者床边以及手术中灵活使用。