技术参数

（一）功能要求；

主要用于对人体血清/血浆进行免疫项目的定量分析，通过系统设定的正常值参数识别出健康人群，并识别出需进一步检测的患者及对疾病的诊断、鉴别诊断及治疗提供重要的实验室数据，检测项目包括甲状腺激素、生殖激素、心血管系统、肿瘤标志物、感染性疾病、贫血系统等近50多种项目。

（二）技术参数及要求

  - 检测原理：微粒子酶促化学发光；

  - 测试项目齐全：≥50项;包括甲状腺激素、生殖激素、贫血系统、心血管系统、肿瘤标志物、骨代谢等多项检测参数；

  - ▲贫血及代谢类肿瘤项目包括：Ferritin， B12， Folate， sTfR，Intrinsic factor，Ostase， AFP,CEA,OV(CA125),BR(CA153),GI(CA199), PSA, Free PSA,P2PSA等；

4、产前四联筛查项目:需具备AFP、HCG、uE3、InhibinA四项测试,及配置唐氏筛查的中文分析软件；

5、样品容量：≥ 120个样品位，原始管上机，运行状态中随时添加；

6、▲检测速度:≥ 400测试/小时/台;急诊项目分析时间≤15分钟;

7、▲试剂位:一次装载量≥50个试剂位（4-10℃）,试剂盒具六层覆膜密封，减少手工操作，在运行过程中连续加载试剂盒 ；

8、▲孵育样品位容量：≥250个；

9、▲预分杯冷藏储存样品位：≥250个；

10、样品连续运行：放入或取走样品不会影响系统运行;

11、样品进样中心可以独立运行并允许：随机运行,样品随机组合, 样品中心可以在任意时间加入或更换试剂盒而不影响系统运行；

12、急诊功能（STAT）：急诊样品可以随时加入，无需停机操作；

13、具备自动对样品架上样品进行预分杯功能，便于进行重检或增加新项目，减少样本系统中滞留时间；

14. 定标曲线的稳定性最高可达56天；

15.试剂稳定有效期长达1年；

16.探针内部和外部的超声波清洗，携带率<1ppm;

17．对试剂盒和消耗品的机上库存有跟踪监测（液体和固体的消耗品）；

18.可根据用户设定对不同项目进行反射测试；

19. 有故障排除的诊断程序和自动常规保养程序；

20．保养程序简便：日保养的清洁程序<5分钟；

21.独立的进样通道，可以独立地对任何一个进样通道进行配件更换或维修，仪器故障时不影响操作，便于维修；

22.具备预分杯功能，提高进样速度，便于分样后样品退出用于其它系统检测，节省操作流程；

23.具备实验室自动化系统预备接口，便于连接实验室分析前和分析后处理系统；

24．操作系统：具备WINDOW NT的中文、英文两种可选的操作系统；

配置清单

| 序号 | 数量 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 免疫分析系统 包括:主机, 键盘, 键盘指示, 触摸式显示屏, 软件包, 样品架, 样品架标签, 条形码阅读器,系统电源线, MSDS手冊, 项目试剂手册, 操作手册主机外周硬件包 |
| 2 | 1 | 保养工具包 |
| 3 | 1 | 图像输出设备 |