动态血压技术参数

硬件

1、记录盒≤98 x 69 x 29 mm

2、根据人体工程学设计的弧形袖带,可拆洗

3、袖带专用固定器

4、液晶屏幕可显示收缩压,舒张压,心率

5、有主动测量和记录事件按扭,并可检测电池电量、测量失败后可自动补测

6、超静操作和简洁舒适的佩带使患者很容易合作

7、 能使用5号充电电池

8、记录器可显示测量失败的原因

＊9、有日夜切换键，可提前切换测量间隔时间

软件

1、分析技术:波形图

＊2、血压测量法：示波法，逐级放气专利技术，并具有自动较正功能（确保测量值的准确性）

3、测量范围：40-260mmHg

4、测量精度:±3mmHg, 或者测量值的±2%

5、血压测量准确性：达到并超过BHS和AAMI标准

6、记录器上和软件中均可出现相应的错误代码

7、充气方式：自控泵

8、快速放气：独立的放气阀门

9、显示:液晶显示屏

10、测量时间:最大可达51小时(FDA药物评估时长标准)

＊11、采样数:超过600组收缩压,舒张压,平均压和心率的采样值

12、采样周期:可以设定5种采样周期

13、开始按钮:允许患者增加一次读数

14、时间按钮:允许患者插入一个事件标记而不增加一次读数

15、电源: 2节AA碱性电池

16、重量:包括电池在内≤190g

17、PC接口:带9针RS232串行口的光纤线

18、滤过功能：抗外界环境声波干扰

ABPM-05型动态血压 配置清单

产地：匈牙利原厂原装进口  厂家：Meditech  型号：ABPM-05

| Item | Description | QTY | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统软件配置： 血压分析系统软件一套 包括：血压读数全览图、心率、平均动脉压、血压负载和血压/时间趋势图 | 6 | 套 |
| 2 | ABPM-05动态血压记录盒 | 6 | 个 |
| 3 | 成人袖带 | 6 | 个 |
| 4 | 专用记录盒套 | 6 | 套 |
| 5 | 中文说明书 | 6 | 本 |
| 6 | 光纤线 | 3 |  |