数字减影血管造影系统（DSA）市场调研配置

（该配置仅适用于市场调研，具体指标请以招标参数为准）

数字减影血管造影系统（DSA）必须是制造商原厂制造并已获得CFDA的最新机型及最新软件技术

| 1．设备用途： | 主要用于心脏、神经和外周血管疾病的治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。能进行头颈、胸腹部、盆腔以及四肢血管造影，具有血管的实时减影，通过该设备进行血管造影可以准确发现、测量和分析血管狭窄部位。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高。 |
| --- | --- |
| 2．主要组成： | 落地式或悬吊式大C臂机架，导管床，高压发生器，原厂球管，非晶硅数字化探测器（采集DQE≥75%），能够完全满足数字化平板采集特点的数字图像处理系统，存储系统（含各种分析软件），控制操作系统，防护设备，连接电缆以及附属设备。 |
| 3、 | 机架系统: |
|  | 落地式或悬吊式全自动单向C型臂； |
|  | 机架可进行等中心旋转。 |
|  | 机架多位置预设 |
|  | 智能床旁控制系统可以控制机架和导管床的运动。 |
|  | 机架能单轴和双轴同时运动，同时可以满足机架任何角度可以实现正位和侧位的垂直投照。 |
|  | C型臂旋转时具有防碰撞功能。 |
|  | 具备进行智能等中心跟踪运动。 |
|  | 机架可实时自动补偿角度保证图像正位。 |
|  | 机架具备智能轮廓跟踪功能（需提供动画演示） |
| 4、 | 导管床: |
|  | 碳纤维床面。 |
|  | 床面具有多个水平方向浮动功能。 |
|  | 床面可旋转 |
|  | 导管床垫 |
| 5、 | X线高压发生器装置： |
|  | 高频逆变发生器，功率≥100KW，频率≥50KHZ。 |
|  | 最短曝光时间≤1ms。 |
| 6、 | X线球管： |
|  | 高速旋转阳极。 |
|  | 阳极热容量≥3.5 MHu。 |
|  | 球管带有防碰撞装置。 |
| 7、 | 数字化平板探测器： |
|  | 采用非晶硅数字化平板探测器技术。 |
|  | 正方形平板有效探测面积不小于30cm x 30cm。 |
|  | 平板分辨率≥25LP/cm。 |
|  | 平板带有防碰撞保护装置及防碰撞自动控制。 |
| 8、 | 图像采集及处理系统： |
|  | 外周采集模式0.5-7.5帧/秒的采集，并具有实时DSA功能。 |
|  | 外周采集模式有高压注射器的联动。 |
|  | 动态心脏采集7.5/15/30 幅/秒。 |
|  | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能。 |
|  | 具有实时动态范围管理功能。 |
|  | 实时透视图像与参考图像叠加渐变功能。 |
|  | 提供床旁液晶触控屏操作 |
| 9、 | 图像显示系统： |
|  | 采用医用高分辨率TFT监视器。 |
|  | 检查室两台（>18英吋）TFT液晶显视器，检查室一台（>18英吋）彩色液晶显视器；控制室两台（>18英吋）TFT液晶显示器。 |
| 10、 | 图像存储，处理及分析系统： |
|  | 主机硬盘图像存储：1024x1024矩阵,容量≥35000幅 。 |
|  | 主机硬盘图像可存储在DICOM格式DVD光盘上。 |
|  | 自动回放采集序列。 |
|  | 回放序列的速度及方向可调。 |
|  | 可进行减影及非减影切换。 |
|  | 后处理功能包括：实时路径图技术、实时数字减影技术、下肢血管跟踪造影、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等。 |
|  | 可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等。 |
| 11、 | 心脏旋转造影采集： |
| 12、 | 下肢血管跟踪采集： |
| 13、 | 原厂生产三维影像后处理工作站： |
|  | 可完成三维图像的重建、后处理、显示和归档。 |
|  | 超短重建时间 |
|  | 具有快速二维和多平面显示、回放，三维处理 |
| 14、 | 类CT成像功能： |
| 15、 | 射线剂量防护技术： |
| 16、 | 接口： |
|  | DICOM Send。 |
|  | DICOM Print。 |
|  | DICOM Query / Retrieve。 |
|  | 开放 Worklist |
|  | 高压注射器接口。 |
|  | 激光相机接口。 |
|  | 双向对讲通话系统。 |
| 17、 | 其他配置 |
|  | 心血管专用高压注射器一台 |
|  | 工作站一套 |
|  | 除颤仪一套 |
|  | 心电监护仪一套（带有创压力监测，带屏蔽导联线） |
|  | 临时起搏器一个 |
|  | 激光胶片打印机一台 |
| 18、 | 其他要求 |
|  | 人员培训及技术支持：厂家负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持；能提供定期维护、保养、故障维修等售后服务 |
|  | 维修售后要求：附厂家售后服务承诺（盖厂家公章） |
|  | 维修站及其工作情况：要求在国内有专业维修中心，并在广州有专职维修工程师负责维护及维修 |
|  | 维修配件、消耗件：保证维修配件、消耗件的供应。保修期：≥3年免费保修，终身负责维修。 |
|  | 开放接口，协助接入HIS、PACS等医院信息系统 |