1.5T 磁共振成像系统配置

一、磁体系统：

超导磁体；磁场强度/屏蔽方式：主动屏蔽；具备抗外界电磁干扰屏蔽技术；磁场均匀度好；提供磁体安全装置并：

磁体具备“零”液氦消耗技术，液氦添注时间间隔≥5年；

磁体具备高磁场均匀度，满足如下要求（V-RMS法）：

10cm DSV: < 0.002 ppm

20cm DSV: < 0.02 ppm

30cm DSV: < 0.06 ppm

40cm DSV: < 0.20 ppm

45cm DSV: < 0.50 ppm

50cm DSV: < 1.30 ppm

二、梯度系统：

最大单轴梯度场强≥32 mT/m；最大单轴切换率110 T/m/s；最短爬升时间≤291微秒；具备对硬、软件降噪技术，工作周期100%

三、射频接收线圈：

相控阵射频线圈接口≥4个，具备一体化矩阵式组合扫描技术；16通道颈胸腰椎/全颈容积相控阵线圈、8通道头部相控阵线圈、颈部相控阵线圈、超轻薄型躯干相控阵线圈、大柔性相控阵线圈、小柔性相控阵线圈、肩关节相控阵线圈、膝关节相控阵线圈等。

四、高级临床应用软件包和伪影校正技术

头部扫描软件包、全脊椎扫描软件包、四肢及骨关节扫描软件包、血管造影扫描软件包、腹部扫描软件包、日常质量管理扫描软件包、胸腔扫描软件包、颈部扫描软件包、盆腔扫描软件包等。

五、计算机系统及具备系统后处理功能

主计算机CPU类型≥四核Intel Xeon处理器；主计算机内存容量≥24GB；主计算机硬盘≥500GB；支持DICOM 3.0，同时具备DICOM转换JPG文件格式及打印软件包；支持DVD/CD刻录；3D后处理、MIP后处理、SSD后处理、MPR后处理等。

六、附属设施

提供压力检测系统、校正用标准水模、患者监控系统，含原装进口LCD显示器，分辨率≥640×480、进口品牌MR水冷机等。

七、售后服务

须提供厂家原厂保修服务，保修项目须包括超导磁体、射频线圈、冷头、液氦等关键的核心部件及耗材，保修年限＞5年；

临床应用软件部分，享受软件版本终生免费升级服务。

八、附带要求配置：

- 塔式服务器（高配置电脑）

- 磁共振专用高压注射器1台

- X线胶片打印机1台

- 手持金属探测仪  1个