技术参数

1. 床体尺寸：长度―1930mm. 宽度― 640mm.

3. 床面尺寸：长度―1930mm. 宽度― 550mm.

4. 升降功能：

(1) 整床高度：高低升降― 480mm-800mm，采手摇杆操作升降。

(2) 背部升降：0-75度，采无段式气压棒操作。

5. 护栏：

(1)护栏材质：吹塑成型PE材质。

(2)片式护栏，旋转式多段升降设计，护栏可放下、放平、拉起等操作。

(3)具有多段升降卡锁，双重卡锁原理安全设计，旋转拨动式解锁操作设计，不用按压即可快速操作且故障率低，操作方便、安全牢固，并提供相关标识图片或证明资料文件。

(4) 护栏上具有角度指示刻度，可指示背部升降之角度。

(5) 护栏上具有管道定位槽，方便输液治疗等。

(6) 旋转式护栏有水平固定功能，起到与病床之间搭桥的作用。设有安全锁且一个开关就能操作护栏的水平固定功能。

6. 床体：

(1) 床体两侧各装设3个引流袋挂钩，方便病患使用。

(2) 床体装设约束带绑固用，配有2根患者固定带。

(3) 床头装设活动式可旋转式收存氧气筒架一个，可依需求横放或竖放，可放置氧气瓶容量不小于10L氧气瓶，并提供相关标识图片或证明资料文件。

(4) 床体前后侧各有输液杆插孔2个，总计4个。

(5) 钢材焊制采用静电粉体涂装，烤漆厚度均达50um以上，工艺先进，抗酸碱、腐蚀，耐褪色。

(6) 对接焊缝钢板：床架对接焊缝钢板厚度为4.0mm，并提供市级以上单位的第三方检测报告。

(7) 超大的塑料储物底盆，分隔式设计，可放置各种医疗用品或患者日常生活用品。。

(8) 钢材焊制采用静电粉体涂装，烤漆厚度均达50um以上，工艺先进，抗酸碱、腐蚀，耐褪色，具有烤漆ROHS无害测试报告，并提供市级以上第三方检测报告。

7. 床板可透X光设计：

(1) 床板为PE材质，可直接透X光，实现不移动病患便可使用床旁X光机对病人进行胸片拍摄。

▲(2) 整床床板承重性高，耐腐蚀，抗酸碱，永不生锈，具有ROHS环保认证，并提供证明文件。

8. 脚轮：

▲(1) 采德国Tente中控轮，外覆防尘盖防止毛发卷入；具备锁控煞车系统，可执行360度全向移动、定(导)向直行功能，煞车快速方便，并提供证明文件。

(2) 标配第五轮系统，增加转运床灵活度，轻便易推。

(3) 四个脚轮上均配跷跷板型中控刹车，刹车踏板配有红绿颜色标志，在任意脚轮一侧踩下不同颜色端都可同时控制四个轮子的万向转动或锁定。

▲(4) 具有不少于一个含碳导静电脚轮，确保转运安全，并提供相关标识图片或证明资料文件。

9. 安全载重：不小于175公斤。

▲10.通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001等相关认证,并提供第三方专业认证单位的认证书。

▲11. 整床塑料部件具有抗菌检测，通过国家级检测中心检测，（至少包含大肠杆菌和金黄色葡萄菌），并提供检测报告复印件。

▲12. 整床烤漆部件具有抗菌检测，通过国家级检测中心检测，（至少包含大肠杆菌和金黄色葡萄菌），并提供检测报告复印件。

13.需提供焊接机器人系统和静电粉体涂装流水线系统购买合同复印件，确保生产质量及工艺处于行业领先。

C. 医用转运车配置清单

标配件一览表（单套转运床）

| 序 号 | 配 置 项 目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转运车 | 1台 |
| 2 | 输液杆 | 1支 |
| 3 | 引流袋挂钩 | 6个 |
| 4 | 氧气瓶挂架 | 1个 |
| 5 | 标准医用床垫 | 1片 |
| 6 | 第5轮结构组 | 1套 |