射频消融发生器系统

- 系统配置

| 产品名称 | 射频消融发生器系统 |
| --- | --- |
| 结构组成及数量 | (主机，数量 1) |
|  | (转换器，数量 1) |
|  | (脚闸开关，数量 1) |
|  | (电源电缆，数量 2) |
|  | (界面电缆，数量 2) |
|  | (脚闸开关界面电缆，数量 1) |

- 技术参数

| 设备适用范围 | 在医疗机构中使用，配合一次性消融钳及消融笔，用于心/胸外科射频消融手术中对房颤的治疗。 |
| --- | --- |
| 设备运行原理 | 电导率监测，设备通过电导率监测手术器械的负载阻抗，电导率提供明确可靠提示: 电导率监测范围: 0~30 ms ; 电导率显示误差: 误差不超过 10% 。 |
| 设备的功能优势 | (1) 设备射频输出时显示被消融组织电阻变化趋势图，可支持 20 毫米线性消融能量输出:有声光提示，且能区别报警声响。 (2)治疗时间到 (40s加±3s)，设备自动切断射频输出，并有相应提示功能并践到待“ready”状态。设备能人工停止射频输出，转为待机功能。 (3)射频能量输出时，采用脚闸开关和手动按键开关双模式。 (4) 设备连接的辅助设备有阻抗超限报警功能，超出设定阻抗监测范围能停止射频输出。 (5) 设备具有时间、温度保护功能。射频能量单次启动输出S40 秒，避免过多能量输出对心肌组织造成损伤。 (6)实时监测、显示心肌组织的阻抗变化曲线、电阻值，具有自动透壁提示功能。 - 显示屏可显示设备及操作的错误信息，提示操作者修正措施。 (8)设备主机可连接双极射频消融隔离钳(开胸/微创) 和双极射频消融隔离笔(开胸/微创)。可开胸下使用，也可配合胸腔镜、小切口(微创)进行术中治疗。 |
| 设备消融方式 | 千式消融: 无需生理盐水冲洗降温。 |
| 设备标测感知功能 | 设备可连接临时起搏器配合双极射频消融隔离笔对肺静脉区域进行标测感知。 |
| 设备模块 | 设备由单独的能量发生器和能量分配器两个模块组成，可单独维修和更换。 |
| 设备工作条件 | - 环境温度:10°C- 40C : 相对湿度: 15%- 90% :电源: 220-240VAC,50/60Hz。 (2)工作频率:发生器的工作频率460.8kHz±5%。 (3)最大输出功率:电源电压在 198V~242V 之间变化时,最大输出功率应在 220V时输出的基础上变化不得大于±15%。 |