采购需求

基本参数：

一：电子血压计

1.测量方式：示波法

▲2.至少2种测量模式：SureBP 快速测量模式、SBP 普通测量模式

3.显示屏：LCD屏显尺寸（宽x长）≥ 68 mm x 90 mm

▲4.测量速度：小于20秒快速测量血压

5.血压测量范围：0 mmHg-299 mmHg（0 kPA-40 kPA）

6.收缩压测量值：50mmHg-260 mmHG

7.舒张压：25mmHg-220 mmHG

8.脉搏测量范围：40至199次/分钟

9.准确性：压  力：±0.4kPa（±3 mmHg）；脉冲值：±4%

10.袖袋周长：环形小号袖带适用臂长 15cm-24cm； 环型成人袖带适用臂长 22cm-42cm

11.电池：4节AA碱性电池

12.低耗电量，4节干电池充放气可达2000次

13.交流电使用模式

▲14.机器有蓝牙传输功能，开放病人血压数据管理系统，可在手机端自主血压管理

▲15.BHS认证A级

▲16.AAMI认证A级

二：检眼镜

- 性能要求：视场角≥5°（提供检测报告证明）

- 照度;0～150LX连续可调

- 最大照度应≥150LX(l＝20mm)（提供检测报告证明）

- 照明场角：≥7°

- 照明场无光照不均匀和明显暗斑出现

- 最小观察系统直径：2.5mm，允许：±0.3mm

- 光学透镜的从-30D到+38D连续可调步长为1D

- 光学系统的精确度

-16D公差±1.00D；-14D公差±0.75D；-12D公差±0.75D；-10D公差±0.50D

-8D公差±0.50D；-6D公差±0.50D；-4D公差±0.50D；-2D公差±0.37D

-0D公差±0.37D；2D公差±0.37D；4D公差±0.50D；6D公差±0.50D

8D公差±0.50D；10D公差±0.50D；12D公差±0.75D；14D公差±0.75D；16D公差±1.00D

三：检耳镜

- 性能要求：视场角：60°，允差-5%，上限不计

- 最大照度应≥1500LX(L＝4mm)，照度连续可调（提供检测报告证明）

- 照3.4中心分辨率：≥19.8lp/mm（工作距l=4mm）（提供检测报告证明）

- 显色指数：≥85%

- 放大率：＞2X

- 四：耳温计

- 测量时间 2–3秒

- 专利技术 PerfecTemp™ 技术根据探头位置放置深浅进行温度补偿计算ExacTemp™ 提供测量期间探头放置的稳定性

- 探头技术 测量前探头会预加热至35°C左右

- 温度显示范围 20 °C - 42.2 °C

- 显示分辨率 0.1 °C

- 试验准确性 ±0.2 °C （35.0 °C to 42.0 °C区间内）

- 工作温度 10.0 °C - 40.0 °C

- 操作湿度 < 95% 非冷凝

- 存储温度 –25 °C - 55 °C

- 存储湿度 15–95% 非冷凝

- 自动关机 末次检测后约10秒

- 读秒计时器、内存回顾、C/F切换按钮

- 尺寸 152 mm × 44 mm × 33 mm

- 14.重量 100 g裸机（不含电池）

配置要求（单套）：

1、检耳镜

- 检眼镜

- 血压计

- 耳温计

- 5、壁挂板

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

3.1 时间要求:

中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

3.2 地点要求:

交货地点院方指定地点。

3.3 财务要求:

货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

所有款项均通过银行转账方式支付。

3.4 包装与运输:

设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。