设备数量：1台

保修年限：3年

到货期：收到采购人发货通知后，货期≤3个月内。

封片机技术参数及配置

★提供所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》或医疗器械备案凭证。

- 封片机配置≥8寸彩色触摸控制屏。

- 采用圆弧方式盖片，减少气泡产生，盖片均匀，防止溢胶。

- 具有坏盖玻片、无盖玻片智能检测功能，坏盖玻片自动检测并移除；缺少盖玻片时吸取无效自动报警并停止工作。

- 具备封固剂液位自动监测功能，提醒用户及时加注封固剂。

- ▲可根据标本类型选择相应的盖片程序，具备6个快捷盖片程序。

- 经典玻璃盖玻片盖片模式，降低科室耗材消耗，提高读片质量。

- 喷胶针工作位置实时检测，不在工作位置时机器不运行并自动报警。

- ▲取片动作采用平推方式，封片后回到原染色架，封片过程不产生空架。

- 具备质控功能，实时记录盖片数量和盖片收集盒数量，自动存储，随时查阅，USB接口2个方便导出数据。

- 具有人工语音提示功能：在联机工作完成后，有语音提示功能，提示频率、音量、次数可调，主界面同步文字显示解决指引。

- 实时智能检测、定位载玻片收集篮筐，无需暂停程序，可随时提取已盖好的玻片。

- 设备故障自检功能，及时分析定位故障原因，提高售后质量和效率。

- 尾气处理：具有活性炭吸附和废气抽排功能，可有效防止二甲苯等有害物质对人体的伤害。

- 封片机配置载玻片自动风干功能，减少晾片时间，节省人力资源。

- ▲盖片速度：800片/小时。

- 玻片架容量：20片/架。

- ▲盖好的玻片自动传送至内置储存器内，可储存12架240张载玻片，可任意时间取走阅片，实现批量化作业，全程不需要人员照看，是真正离开人的工作站。

- 可连接染色机组成一体化染色盖片工作站，工作站的染色、盖片部分，既可单独使用，也可组合使用，智能化速度匹配设计，染色盖片两台机器无时间差流水线作业。

封片机配置单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |
| 2 | 操作手册（说明书） |  | 件 | 1 |
| 3 | 配置单 |  | 份 | 1 |
| 4 | 配套耗材及工具 |  | 套 | 1 |
| 备注 |  |  |  |  |