微波消融治疗仪技术参数

1、电源电压：220V±10％，50Hz
2、工作频率：2450MHz±50 MHz
3、输出功率：0～100W内连续可调，并任意设置数值
4、输入功率：600VA

5、治疗时间： 0-30分钟内任意设置，步进±1min，连续可调。

6、控制方式：按键、触屏、脚踏，三种控制方式

7、整机防泄漏、设备外壳的微波辐射泄露＜2mW/cm²

8、旁开测温功能：有杆温与旁温双路测温端口，对消融范围进行精确控制，保护其他正常组织

9、杆温控制功能：确保消融针针杆温度在43℃以下，防止意外烫伤，保障手术安全可靠，当杆温实测温度≥45℃时，机器蜂鸣报警并禁止微波输出

10、测温范围：35℃～100℃
11、超温保护：40℃～100℃

12、具有自动保护装置：过载、过温、误操作保护功能

13、设备操作简单、可配备工作站台车，选配备病例模拟计划系统，对患者信息可以保存、存储、打印功能。
14、输出保护：循环水泵不工作的情况下，微波停止输出。

15、设备附件包含旁开温控系统
16、界面显示方式：液晶触摸屏
17、计时方式：具有正计时与倒计时两种数显方式

18、仪器自带对消融针发射状态的测试系统，穿刺操作前进行测试，提高安全性。
21、配合同品牌一次性无菌微波消融针使用，用于消融治疗。