口腔综合诊疗台采购需求

基本参数：

一	工作环境

1.1	环境温度：5-40℃

1.2	相对湿度：<80%

1.3	大气压力：86-106Kpa

1.4	额定电压：220V±5%

1.5	工作频率：50/60Hz

二	病人椅子

2.1	超静音直流电机驱动牙椅升降俯仰

2.2	头枕结构：多关节头枕。角度俯仰可调，长度伸缩可调，儿童治疗时可将头枕翻至与椅背重合缩短病人椅长度来适应儿童体型，轮椅病人治疗时可将头枕翻转至反角模式，让患者不用离开轮椅即可头靠头枕治疗

2.3	坐垫及靠背：采用抑菌材料，表面光洁无皱折，靠背采用上窄下宽结构保证医生更容易接近病人

2.4	扶手：两侧配有扶手，右侧扶手可以转动便于病人上下牙椅。

★2.5	座椅升降高低范围：最低≤360mm，最高≥820mm

2.6	可以打膨胀螺丝与地面固定也可以提供专用安装铁安装，免去在地面打膨胀螺丝的操作

2.7	分体式结构，侧箱与病人椅分别固定在地面或安装铁板上，保证牙椅升降稳定

★2.8	承重不低于180KG

★2.9	在牙椅基座处有一个脚控的吸唾器开关，适合医生独立操作及紧急情况停止吸唾。

三	治疗单元

3.1	医生操作台：平稳无抖，可在任何位置停留，盘面倾斜度<3°;采用气簧自动调节，可单手轻松移动，无需拨按气锁开关。

3.2	器械搁架：5个器械位搁架，上挂或下挂式可选;采用磁感应搁架控制，自动识别器械，器械可以各位置自由搁放;器械放置位置的外壳可以拆卸消毒。

3.3	器械要求

3.31	高速手机管线：预制2根光纤高速手机管线，管路有具有防回吸功能有效控制交叉感染

★3.32	低速马达：配置同品牌无碳刷光纤电动马达；马达转速范围100-4000转/每分钟

★3.33	三用枪：配置通用三用枪；枪头及手柄外壳均可快速拆卸，高温高压消毒。

3.4	数字化控制单元

3.41显示屏：配有液晶显示屏，可显示牙椅状态及包括高低速手机在内全部器械实时工作参数

3.42	可编程控制：可以为两个医生各设置4套不同的操作程序

3.43	口杯水及冲盂水控制：可自定义设置口杯，痰盂的出水量及口杯水温度

四	助手单元

★4.1	操作台结构：三关节助手操作台；可大范围移动，平移距离≥60cm；高度多级可调。

4.2	痰盂：陶瓷痰盂，表面光洁，可拆卸，便于清洗；可旋转，旋转角度＞90°便于病人使用；水流均匀无喷溅。

4.3	漱口水：有漱口水恒温装置，减少患者牙齿所受刺激。水温可见，可调

4.4	助手器械

4.41	助手器械搁架：不少于4个器械位

4.42	负压系统：配有强弱吸管线及微动阁架开关

★4.43	三用枪：配置通用三用枪；枪头及手柄外壳均可快速拆卸，高温高压消毒。

五	手术灯

★5.1	LED手术灯，无发热，无噪音，灯头采用反射式结构使照射效果更好，照射区域更均匀无闪射

★5.2	亮度3000-35000LUX，无极可调。

★5.3	光线柔和边界清晰，有专门的激光模式用于给患者摄影摄像时候使用，没有水泼纹产生

5.4	带锁扣的手柄可以快速拆卸，高温灭菌

六	脚踏开关

★6.1	多功能脚踏，器械和椅位的控制通过同一个脚踏完成

★6.2	左右拨动踏板调节器械转速，踏下踏板选定转速后，器械速度不会由于踩踏的轻重而发生变化

6.3	可以通过脚踏控制手术灯开关，马达正反转，器械冷却水开关

6.4	脚踏具有安全切断功能，停止设备运转

七	医生座椅

7.1	坐垫高度、倾斜度、椅背倾斜度可调

7.2	医生椅采用五轮滚动

7.3	椅面采用多层次设计非，而非一个平面，给医生提供良好的支撑，帮助其有一个健康的坐姿减少职业损伤。

九	管路消毒系统

★9.1	配有自动管路深度清洁程序，可定期执行清洁程序

★9.2	配有管路持续清洁系统，在未执行深度清洁程序期间也可以持续对水路进行常规清洁工作抑制生物膜生成。

9.3	配有负压清洁系统

十	安全保护系统

10.1	当手机工作时，椅位运动被自动锁定

10.2	电流过载保护。保证操作的安全性。

10.3	当1支手机工作时，其他手机被自动锁定

二 内置洁牙机参数

10.1功能强大： 提供了更多的适应症选择和操作模式（牙周护理，根面平整，根管治疗，根管二次治疗以及更多）。

10.2 “牵拉控制”式反馈系统：使工作尖的振动更加协调和精确。应用的智能功率控制系统可以根据工作尖遇到的阻力实时调整功率。

10.3 “巡航控制”式频率调谐：更加可靠有效并且精确的工作尖振动频率调谐意味着更高的效率和更小的工作尖损耗。超声发生器在更广的频率范围内不断适应工作尖的振动，从而使得整个操作过程达到最佳状态。

10.4 “灵巧驾驭”的振幅控制：平滑的振动体现在整个操作过程中。紧凑的尺寸和很轻的重量使得装机更加简便（提供双面粘接，维可牢尼龙搭扣或塑料纽扣）。

10.5 电源供应：标准：24V AC (50/60Hz) 或34V DC

10.6 外型尺寸：宽：50mm; 高：33mm；长：60mm

10.7 重量：130g

10.8 配置清单：主板1块、手柄1支 、工作尖1号 2号 10P各1支、手柄连线1根、水管连线1根、板手1个、电路图

三 超声波手柄技术参数：

11.1 功能

11.1.1 ★手柄超声波牙科治疗仪、工作尖使用

11.1.2 可配根管荡洗、去除根管异物、寻找根管口、根面平整、去除生物膜、烤瓷修复体和种植体维护等80余种专用工作尖。

11.1.3 手柄及附件可高温高压消毒，

11.1.4 ★手柄前端可拆卸清洁

11.1.5 ★具有频率调谐：双向动力，频率跟踪。

11.1.6 有强力反馈系统

11.1.7 能通过对工作尖实时监控，根据工作尖遇到的阻力反馈自动确定补偿功率，使操作更简单。有效而精确

11.1.8 ★二维识别码，方便管理

11.2 技术参数：

11.2.1、★振动频率：28-36KHZ

11.2.2 符合标准：符合IEC601-1相关条款和标准，并经ENISO13485质量体系认证。

11.2.3 工作温度：+10至40℃，最大湿度95%RH。

存储温度-20至70℃，最大湿度95%。

四 多媒体口腔数字观察仪系统参数

12 设备用途：

通过特殊构造的摄像镜头，伸入口腔后，在自备光源的照明下，摄取口腔细节，成像在图像传感器上，并在电子屏幕上清晰显示并放大图像。

12.1 产品特点

12.1.1	手柄上配有5个按键控制所有功能：定格、单屏/四分屏、查看上一张、下一张、删除。

12.1.2 17寸进口液晶显示器使用医疗级钢化玻璃保护面板，采用触控控制技术，增加系统操作的便捷、流畅和稳定性

12.1.3 	17寸进口液晶显示器可以自由调节荧幕对比度、亮度和色度

12.1.4 液晶显示器具有多媒体播放功能，可直接接入MP3、U盘等电子设备，播放电影、音乐和JPG格式图片。

12.1.5 	手柄挂架具有磁性功能，手柄挂上后会自动进入待机状态

12.1.6 显示器带把手，方便医生调整显示器角度

12.1.7 配备了手柄一次性保护套，防止交叉感染，且不影响拍摄效果

12.2 技术参数：

12.2.1 	摄像头：索尼1/4高清晰度CCD摄像头，配有6颗美国高亮LED灯

12.2.2 拍摄像素：500万像素

12.2.3 帧速率：最大30fps

12.2.4 聚焦类型：自动聚焦/定焦

12.2.5 聚焦距离：5mm~50mm

12.2.6 手柄长度：2400mm

12.2.7 手柄连接线长度：1.8m

12.2.8 	捕捉界面：TWAIN(兼容)

12.2.9  智能功能：防抖动

12.2.10 存储容量：16G，可存储10万张以上影像

12.2.11 可自动切换PAL及NTSC制式系统

12.2.12 拍摄模式：单屏/四分屏

12.2.13 显示器分辨率：1280*1024

12.2.14 本机支持： 视频、USB、HDMI输入功能。

12.2.15 本机支持：中文、英文、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语等多国语音

12.2.16	功耗：<35W

12.2.17内置wifi功能，可用手机扫码带走图片，也可以通过wifi将图片传输到电脑

12.2.18具有录像功能

12.3 配置清单：

12.3.1液晶显示器*1

12.3.2 口腔观察仪手柄*1

12.3.3 显示器桌用底座*1

12.3.4 显示器遥控器*1

12.3.5显示器活动把手*1

12.3.6手柄挂架*1

12.3.7手柄连接线*1

12.3.8电源适配器*1

12.3.9电源线*1

12.3.10 16G U盘*1

12.3.11 手柄保护套*20

12.4 工作环境：

12.4.1	本产品不可和易燃物、有毒物、具有腐蚀性物和爆炸物放在一起。

12.4.2 请勿将本产品置于过冷、过热或太潮湿、阳光直接照射、灰尘较多的地方。

12.4.3 请将本产品置于干燥、通风良好的地方

12.4.4 存储温度在室内相对温度≤93%，大气压力50Kpa至106Kpa,温度负2℃到55℃

五 光固化灯技术参数

★13.1无绳笔式、LED光固化器械，规格较小而且质量较轻，采用人体工程学设计方案。

★13.2紧凑型无绳设计，具有方便操作的特性，而且可以更换电池组。智能电池充电机制，几乎可以达到永久性光照操作可用性。

★13.3 独立可调节LED头，可旋转角度范围为330度。LED头设计提供极佳的口腔内探查方式。

★13.4 光固化区域（光效横截面区域）的直径至少为7.5毫米。每次启用的最长固化时间为20秒，每隔十秒发出提示音。

13.5高级热管理系统，控制LED头的温度。

13.6交流电源：  100 V…240 V /~ 50 Hz…60 Hz 输入功率：  最大14 W

★13.6.1低自放电技术，延长使用寿命。

13.6.2 电池预先充电，购买后即可使用。

13.6.3电池充电时间：大约3小时。

★13.6.4 自动快速充电模式：充电10分钟即可至少使用5分钟。

13.7电池过流保护：可重置保险丝

13.7.1发光二极管： 3 W LED

13.7.2 光强度平均值：大约1000 mW/cm2（CureRite™）

13.7.3输出峰值波长范围： 460 纳米至490 纳米之间（强度最大值在475纳米左右）

★13.8器械手持件规格： 长度：240 毫米  宽度：31 毫米

13.9器械重量：手持件配以电池组：90 克  充电基座配以电源接头：200 克

13.10配置

13.10.1光固化灯

13.10.2光固化灯电池

13.10.3使用指南

13.10.4材料固化说明

配置要求（单套）：

| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者位 |  |
| 1.1 | 座椅及坐垫，进取型患者靠背 | 1套 |
| 1.2 | 标准双关节头枕 | 1套 |
| 1.3 | 患者椅的扶手 | 2个 |
| 1.4 | 坐垫靠背联动补偿系统 | 1套 |
| 1.5 | 进口超静音直流电机 | 1套 |
| 2 | 医生位 |  |
| 2.1 | 医生侧控制系统及轻触式控制面板 | 1套 |
| 2.2 | 液晶显示面板 | 1套 |
| 2.3 | 高速光纤手机管线 | 2根 |
| 2.4 | 3用枪及管线（配5个头） | 1套 |
| 2.5 | 美式器械盘支架 | 1套 |
| 2.6 | 美式器械盘(34*24CM) | 1套 |
| 2.7 | 无碳刷电马达 | 1套 |
| 3 | 助手操作台 |  |
| 3.1 | 漱口水加热系统 | 1套 |
| 3.2 | 护士侧控制系统及轻触式面板 | 1套 |
| 3.3 | 助手位三用枪(配5个头） | 1套 |
| 3.4 | 强吸管路 | 1套 |
| 3.5 | 弱吸管路 | 1套 |
| 4 | 手术灯 |  |
| 4.1 | LED灯臂 | 1个 |
| 4.2 | LED手术灯 | 1个 |
| 5 | 其他 |  |
| 5.1 | 用于中央／湿式负压方式的吸唾系统 | 1套 |
| 5.2 | 水单元 | 1套 |
| 6 | 配件套装 |  |
| 6.1 | 医生座椅 | 1把 |
| 6.2 | 护士椅 | 1套 |
| 6.3 | 深度管理消毒 | 1套 |
| 7.1 | 高速手机 | 5把 |
| 7.2 | 低速直手机 | 2把 |
| 7.3 | 高速弯手机 | 4把 |
| 8 | P5内置洁牙机 （主板1块、手柄1支 、工作尖1号 2号 10P各1支、手柄连线1根、水管连线1根、板手1个、电路图） | 1套 |
| 8.1 | P5洁牙机手柄 | 1个 |
| 9 | 电马达 | 1套 |
| 10 | TPC内窥镜 | 1台 |
| 11 | 光固化灯 | 1台 |

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

3.1 时间要求:

中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

3.2 地点要求:

交货地点院方指定地点。

3.3 财务要求:

货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

所有款项均通过银行转账方式支付。

3.4 包装与运输:

设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。