百万级天平（1台）

- 商务条款：

- 保修期：1年

- 货期：接到通知后30个自然日内完成到货

二、设备参数：

1、技术参数

1.1、最大称量值≥32g,精细量程8.1g.

1.2、0-32g可读性 0.01m;0-8.1g可读性 0.001mg（1ug）,

1.3、重复性(sd)(5%加载) 0.001mg

1.4、线性误差0.008mg

1.5、稳定时间2.5s

2、产品技术要求

2.1、采用高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码；

2.2 、状态指示灯，通过颜色直观的显示天平的状态；

2.3、 具有中文界面的彩色触摸屏；

2.4 、可实现无需用手接触的称量操作：开关门、打印、去皮等，可以通过内置程序控制开关门的幅度；

2.5、悬挂式网格秤盘；

2.6、微小金属篮易巧称量件，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响；

2.7、静电检测技术可检测样品和/或容器上的静电荷，提供警告并且大致预测影响的测量数值；

2.8 、水平向导，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡；

2.9 、专业级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正，获得精确称量结果；

2.10 、最小称量值功能，提供符合质量法规的称量帮助；

2.11、不需要工具可以完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁；

2.12、不限用户和用户组的用户管理功能，设置不同天平菜单的进入权限，完全符合审计追踪。

2.13 内部温度控制部件，保证天平传感器的内部温度始终保持稳定。

3.保证原厂售后服务，必须提供原厂授权书及售后服务承诺书。

三、单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带显示操作终端的天平 | 1 | 台 |
| 2 | U型去静电装置 | 1 | 个 |
| 3 | 电力电缆的交流适配器 | 1 | 个 |
| 4 | 清洁刷 | 1 | 把 |
| 5 | 带支架的微型易巧称量篮 | 1 | 个 |