紫外线光疗仪（窄波）采购需求

适应范围

适用于银屑病、白癜风、玫瑰糠疹、慢性湿疹等皮肤病的治疗。

基本参数

- 光源选用原装进口灯管，保证治疗效果。

- 高效电子镇流器，光谱分布稳定性高，使用寿命长，不需要预热时间，可以方便地瞬时启、停而不影响治疗效果；

- 运用微电脑自动控制辐照剂量和辐照时间,既可确保控制精度，提高治疗的准确性、重复性、和可比性；又可兼顾传统的时间控制经验方式，以方便医护人员的掌握操作；

4.控制器故障率低，使用寿命长，经久耐用。

5.安全辐照剂量、辐照时间的设定，如果输入数据超过安全值，控制器将作为无效输入，此时报警器响，灯管不允许被点亮，以确保操作的安全性和有效性；

6. 辐照过程中，控制器以操作人员设定的辐照剂量（或时间）值为基数作递减计数并在显示器上显示余值，方便医护人员随时掌握设备运行状态，运行结束时蜂鸣器响，并自动关闭灯管；

7. 装有光源的辐照反射器可以上下移动和左右旋转，操作人员可安排患者任意在卧、坐或站的状态下接受治疗；

▲8.有效辐照面积（长×宽，mm）：≤300×400（保证光源聚集）

▲9.升降空间：≥ 400mm

10.旋转角度：≥90°

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保手术床正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握手术床的使用方法。

4、提供至少3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

3.1 时间要求:

中标供应商应在合同签订后30天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

3.2 地点要求:

交货地点院方指定地点。

3.3 财务要求:

货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

3.4 包装与运输:

设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

3.5 售后服务:

提供24小时技术支持热线，确保随时解决用户遇到的问题质保期内提供免费上门维修服务，质保期外提供优惠维修服务，提供定期维护服务，确保设备长期稳定运行。