超声波治疗仪采购需求

基本参数

显示：彩色触摸式液晶显示屏

菜单语言：多种语言供选择，可选中文菜单

输出频率：每一个超声波探头都可以至少选择1MHz和3MHz 两种频率。

输出模式：≥1个连续治疗模式和≥5个脉冲治疗模式供选择。

低BNR值（非均匀性比率）：2.4~3.0，保证治疗效果和安全性。

耦合剂选择功能：既可选择一般耦合剂，也可使用药物软膏作为耦合剂。

自动判别接触情况功能：只有当探头和皮肤表面正确接触时，机器才会输出。如果治疗中超声波耦合剂变少，系统也会提示。

治疗探头防水设计：IPX7等级防水，可进行水中治疗。

多种治疗提示音的选择，也可以静音。

治疗过程中，主机灯光显示，便于治疗进程。

电源：AC100~240V　50/60Hz

输出强度：连续模式　最大2W/ cm2,脉冲模式　最大3W/ cm2

超声波脉冲频率：16Hz、48Hz、100Hz可选择

输出占空比：5%、10%、20%、30%、40%、50%、100%连续

波束非均匀性比率：L型大探头3.0@1MHz/2.4@3MHz，S型小探头2.9@1MHz/2.4@3MHz

ERA(探头有效辐射面积)：L型大探头5.0cm2@1MHz/6.0cm2@3MHz，S型小探头0.9cm2@1MHz/0.5cm2@3MHz

预设人体治疗部位的图谱，每个部位提供常用病例的推荐治疗程序，只需要触摸选择就可以使用，方便快捷。同时设置的急性期的无热模式和慢性期的温热治疗模式。

预设治疗程序：≥42个

定时器：最大30分钟，计算有效治疗时间

尺寸：≤300(W)×250(D)×100(H)mm

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保设备正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握设备的使用方法。

4、提供至少3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

3.1 时间要求:

中标供应商应在合同签订后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

3.2 地点要求:

交货地点院方指定地点。

3.3 财务要求:

货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

3.4 包装与运输:

设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

3.5 售后服务:

提供24小时技术支持热线，确保随时解决用户遇到的问题质保期内提供免费上门维修服务，质保期外提供优惠维修服务，提供定期维护服务，确保设备长期稳定运行。