骨髓细胞形态医学图像系统参数及配置

★提供所提供产品《中华人民共和国医疗器械注册证》

一、主要功能参数

- 主要功能：需满足骨髓细胞计数，图像捕获，图像处理，报告管理，数据库查询，LIS连接等要求，

- 软件取得计算机软件著作权登记证书和软件产品登记证书，软件需具有医疗器械注册证；

- 软件必须采用SQL server大型数据库管理平台，数据库存储容量不受限制，以数据库方式管理病案文档及图像，高安全性、稳定性。

- 具有数据备份及数据刻录功能，且能够直接以EXCEL表格形式输出。

- 可根据多个条件来组合查询或统计病例、可以进行模糊查询，也可以进行精确查询。查询或统计出的结果可以导出EXCEL表格文件。

- ▲丰富的报表功能，具有10种结果统计方式及6种报表显示方式。

- 病例报告项目及检验项目可根据医院需求自由增添修改。

- 灵活的录入文字模板管理功能及常用特殊词汇管理功能，定制不同模板，提高工作效率。

- 多种灵活方便的骨髓细胞、外周血细胞分类计数功能，自动计算百分比，也可直接输入人工计数百分比。

- 可通过点击细胞图像实现计数，不同细胞用不同标志注明，避免重复计数；计数达到设定值时自动提示。

- 可对典型图像进行文字及图形标注。

- 可对图像区域或细胞进行面积、直径、圆度等测量，可计算核浆比。

- 可支持DirectShow标本或带TWAIN32标准接口的数码摄像头，可实时浏览、采集和保存镜下图像。

- ▲骨髓细胞分类计数：能对人体54余种骨髓细胞分类计数、分析，当计数到预定总数时，会发出信号，并自动分析出完整的各项指标，其中有细胞总计数、各种细胞个数、百分率、粒红比例等，并能对主要指标翻页显示，准确可靠。

- ▲外周血细胞分类计数：能对外周血中常见的三类8种细胞即中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性细胞、嗜碱性粒细胞进行分类计数、分析。若出现幼稚细胞也能进行计数分析，检验人员只需将观察到的外周血中的各种细胞输入计数器，即立刻显示出细胞总计数、各种细胞个数、百分率等指标，速度快、方便、准确。

- 细胞化学染色（组化）结果的计算：能对细胞化学染色结果进行计算，自动算出阳性和阳性反应细胞总数、阳性率和积分数等指标。

- 集成PHOTOSHOP式图像优化处理功能。

- 报告打印格式可自定义设计，满足不同要求。

- ▲多功能血细胞计数器具备医疗器械注册证，能一键发送数据给软件系统，实现无缝对接。

- 具有LIS导出功能，方便进行LIS联网。

- CCD参数：SONY二代超级CCD芯片，CCD芯片尺寸：2/3"；500万物理像素，彩色高速显微数码CCD成像系统，USB3.0；像素尺寸：3.45μm*3.45μm；速度：35帧/秒（全幅像素），最快速度50帧/秒；

- 计算机：I7处理器，1T硬盘，16G内存，23.8寸液晶，彩色激光打印机；

显微镜参数：

23..研究级正置显微镜，可作明场观察

24. 光学系统：UIS2无限远光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm，具备明场、暗场、相差、偏光等观察方法

25. 调焦：低位固定载物台通过物镜转盘聚焦，聚焦行程15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度1微米。

26.  观察镜筒：可倾斜双目镜筒，倾角为30°，视场数22

27.  照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥50000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。

28.  物镜：平场消色差物镜

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring，油镜）

29. 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

30.  目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；

31.  物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

32.  聚光镜：内置摇摆式聚光镜，N.A. 0.9，使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察。

33. 防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

二、骨髓医学图像分析系统配置要求

| 配置名称 |  | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬 件 | 图文工作站 | Win10 I7+硬盘1T+16G内存+23.8显示器(2台) | 1 |
|  | 三目显微镜 | 三目显微镜 | 1 |
|  | 细胞计数器 | 多功能血计数器 | 2 |
|  | 摄像接口 | 显微镜专用摄像接口 | 1 |
|  | 数码摄像机 | 高清数码彩色相机（500万像素） | 1 |
|  | 图文输出设备 | 彩色激光 | 1 |
| 软件 | 骨髓图像分析软件 | 专业图像采集系统模块 | 1 |
|  |  | 专业图像处理模块 |  |
|  |  | 专业图像分析模块 |  |
|  |  | 数据库管理模块 |  |
|  |  | 报告输出模块 |  |

二、商务要求

数量：1套

保修要求：保修三年

送货要求：接到送货要求后30天内完成到货。