多功能成像仪（1台）

一、保修期：3年

二、送货要求：接通知后30天内

三、设备参数：

1．定焦镜头：F≤0.74，焦距≤39mm。

2．镜头使用光学玻璃材料。

3．聚焦和光圈调节：光圈按照光源类型全自动调节；具备自动聚焦和记忆聚焦功能，手动调焦时全程可视，可随时调整样品位置。

4．CCD物理像素≥830万。

5．CCD冷却方式：空气循环二级热电模块。

6．CCD冷却时间≤5分钟，可达到绝对温度–25ºC。

7．像素合并方式至少包括：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及32×32等像素合并方式。

8．动态范围：16-bit，≥5个数量级。

9．捕获图像模式：全自动（带预曝光功能）、手动、累加及信噪比优化等4种模式，每种模式下皆可自动获取真彩色的Marker条带，展示并保存重叠的结果。

10．具备信噪比优化模式：对图像进行实时叠加处理，平均背景噪音以提高信噪比，提升弱信号检测能力，避免长时间曝光造成的图像过饱和。

11．图像默认保存格式16bit tif，可自动或手动调节对比度，可将最佳显示效果自动另存为314DPI的jpg图片；

12．软件设置功能，自动转换光源、调节光圈、切换滤光片，获取真彩色Marker 图像，合并成像结果并保存，拍照结束即可对比目标条带。

13．具备预曝光模式：5秒内可展示预览图像，并根据所选目的区域，可预测最佳曝光时间。

14．累加模式可连续拍照≥50张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间。

15．曝光时间：0.01s-10h。

16．成像面积具有至少四种可选，且保存时可优化图像范围。

17．图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正。

18．标配大尺寸屏幕：配有≥12.1英寸高分辨率内置触摸屏，触屏控制机器，亦可使用鼠标、键盘控制仪器。

19．一体机设计：配置Windows® 10 或Pro系统迷你图文工作站，≥256G硬盘，≥16G内存。

20．标配样品盘：金属盘，样品盘可清洗，最大样品尺寸：≥16×22cm。

21．可设置登陆账户及密码，多用户操作，具备两级以上管理设置，以确保系统及实验数据的安全性。

22．全自动控制软件，可对系统进行自动控制，包括成像、优化、定量及结果保存。

23．软件：安装到个人电脑，可远程查看连接到相同局域网的所有仪器的状态，复制结果图像，并预约上机时间。

24．数据输出方式：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机等。

三、单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 高级分析软件 | 1 | 套 |
| 3 | 化学发光样品盘 | 1 | 个 |
| 4 | 控制软件 | 1 | 套 |
| 5 | 一体化电脑 | 1 | 台 |
| 6 | 仪器控制器 | 1 | 台 |