高压灭菌锅（3台）

- 保修期：5年

- 送货要求：接通知后30天内完成

三、设备参数：

1.容量:≥85L

2,立式结构,底部带脚轮

3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢

▲4.灭菌工作温度:105-135℃，最高灭菌工作温度138℃

5. 时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，温度显示精度：0.1℃；定时器预置范围：0-6天延迟

▲6.压力：设计压力≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≤0.30Mpa

7.存储系统:记忆存储≥60条程序，USB存储

▲8.自动锁盖及解盖：具有迅速自动按压后锁盖功能。点击开盖键后可“上掀式”开盖，节省空间。

▲9..打印F0值：可外置连接打印机打印F0值、温度、压力等数据

10.日后可选购打印校验套装：温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式

11.节省空间：实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.25平方米(长*宽)，其长度须少于48CM。

12.腔体高度≥65CM,可实际放入高度为62CM的灭菌物(如瓶子,发酵罐等)

▲13.大屏幕液晶显示,可显示灭菌进程，以及各种灭菌状态

14.USB接口：前置USB接口，可插入U盘存储灭菌数据

15.六级排汽方式：灭菌结束可按设定的六种排汽速度排汽

16.采用双集汽瓶方式：全自动内排，内置双蒸汽集汽瓶，其中前置集汽瓶做废水瓶使用

17．冷却风扇：标配冷却风扇

三、单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌器主机 | 1 | 台 |
| 2 | 不锈钢提篮 | 3 | 个 |
| 3 | 空气开关 | 2 | 个 |
| 4 | 空气开关保护罩 | 2 | 个 |
| 5 | 推车 | 1 | 台 |