核酸定量分析仪（比色皿款）（1台）

一、保修期：3年

二、设备参数：

1.设备用途：

1.1蛋白质、核酸样品浓度测量

1.2细菌细胞密度测量

1.3化合物的定量和定性分析

1.4 动力学分析

1.5 全波长和固定波长扫描

2.工作条件：

2.1电源：90-250 V, 50/60 Hz,60W

2.2 环境温度：15-35℃

2.3 环境湿度：<85%

3.技术指标

3.1 配置常规比色皿池，可选微量比色皿，从而具备常规及微量分光光度计的功能

3.2 微量样品池：

3.2.1样品量: 0.3–5μl。

3.2.2 光度范围:0.05–375 A 。

3.2.3 检测范围：dsDNA：2-18750ng/μl，BSA：0.08-543mg/ml

3.3 常规比色皿池：

3.3.1 样品量：50ul-3ml(根据比色皿规格而定）。

3.3.2 光度范围：0-2.6A。

3.3.3 检测范围：dsDNA:0.1-130ng/μl，BSA：0.003-3.7mg/ml。

3.3.4 比色皿类型：自带电动滑盖防尘

3.3.5 比色皿池具有温度控制功能，温度范围：37℃±0.5℃

3.4光学规格：

3.4.1波长扫描范围:200–900nm。

3.4.2光程： 0.67mm和0.07mm，采用固定光程，终身无需校正

3.4.3 3.5-6.0秒即可完成200nm-900nm波长的数据采集

3.4.4波长重复性:± 0.2nm

3.4.5波长精度:± 0.75nm

3.4.6带宽:优于 1.8nm

3.4.7杂散光:< 0.5%(于240 nm 用 NaI) 和<1%(于280nm用Acetone)

3.4.8吸光度重复性:<±0.002 A（0.67mm光程280nm处）

3.4.9吸光度精度:<读数的1.75%（0.67mm光程，0.7A，280nm处）

3.4.10稳定性:±0.003 A/h（280nm,20分钟预热后）

3.4.11噪音水平:0.002 A rms (0 A, 280nm), 峰与峰之间0.002A (0 A, 280nm)

3.4.12光学检测系统:3648像素CCD阵列

3.4.13光源:脉冲氙灯 ,闪烁不低于109次，提供10年质保

3.5 系统性能

3.5.1开机时自动检测系统状态。

3.5.2 测光方式：Abs、T%、浓度，全波长扫描，比率，多波长扫描，动力学、△ABS x因子/分钟。

3.5.3 内置式方法：核酸、荧光染料，基因芯片 蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600

3.5.4仪器控制与操作：自带基于Linux的NPOS系统的 7寸彩色平板电脑，四核1GHz处理器。同时仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统。

3.5.5 数据和方法存储：自带平板电脑，内置8GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法。

3.5.6数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和2个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用。数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式

3.5.7 显示器规格：1024×600 像素，兼容橡胶手套的触摸屏。

3.5.7采用样品压缩技术，样品被完全封闭在稳定环境中，可检测易挥发溶剂的样品

3.5.8 样品质量控制，可识别气泡、样品杂质、浊度、棉绒残留物和潜在的污染，具有空白质量控制功能

4.保证原厂售后服务，必须提供原厂授权书及售后服务承诺书。

三、单台配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计主机 | 1 | 台 |
| 2 | 比色皿 | 1 | 个 |
| 3 | 电源线 | 1 | 条 |