AED采购需求

基本参数

1.1 按照使用说明书使用和维护，主机设备使用寿命≥8 年；

1.2 ▲具备便携把手、支持开盖开机；设备开机后主机操作面板只需除颤及语言按键即可，保证抢救速度及避免误操作。

1.3抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5m 跌落冲击无损；

1.4具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出对应语音提示施救者。

（提供使用说明书证明材料）

1.5 采用双相波技术，支持成人以及儿童，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。（提供使用说明书证明材料）

1.6▲输出能量：成人最大除颤能量≥360J，满足高阻抗病人等使用。

1.7 具备在成人和儿童模式下除颤能量分别持续递增功能，首次电击没有消除室颤时，第二次和第三次电击持续提升更高级别能量（提供使用说明书证明材料）。

1.8从开机到 200J 放电准备就绪时间≤7s；开始 AED分析到200J放电准备就绪时间≤5s。

1.9▲要求除颤电极片有效期≥60个月，电极片包装上需有明确效期参数标示。（提供注册证上的实物图片证明）

1.10 ▲电极片具备按压反馈功能：除颤电极片可实时检测按压频率，并在屏幕上显示实时按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈提示（提供使用说明书证明材料）。

1.11使用专用电池，电池有效期≥5年，同时标注失效日期。（提供使用说明书证明材料）。

1.12具备检测电池低电量时给出报警提示，低电量报警后还可持续≥30 分钟工作时间和≥10次200J及以上除颤充放电。（提供使用说明书证明材料）。

1.13 ▲可提供语音指导，为用于教学及操作指引，AED彩色屏幕不小于7英寸，分辨率不小于 800×480 像素，提供清晰的交互式动画指导，包括仪器使用指导和心肺复苏指导（提供使用说明书或彩页证明材料）。

1.14▲根据环境光强度，可自动调节主机内置屏幕显示亮度，根据环境噪音强度，系统语音播放音量可自动调节（非手动调节）。

1.15 AED设备支持成人和小儿患者类型快速一键切换，自动提示信息、除颤能量和 CPR 按压模式；CPR 按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式。（提供使用说明书证明材料）。

1.16 ▲具备升级CPR传感器功能，提供按压质量实时反馈，AED主机屏幕除了显示按压频率数值外，还可通过不同颜色区分按压频率是否达标，以便提高CPR按压质量。（提供使用说明书证明材料）

1.17支持每日、每周、每月、每季度设备自检，并列明自检项目。（提供使用说明书证明材料）。

1.18 支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据。

每套配置要求：

主机1台（含电池）、除颤电极片（1对）、操作卡、说明书1本、上墙安装箱1个

服务要求

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥1年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求

3.1 时间要求:

中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

3.2 地点要求:

交货地点院方指定地点。

3.3 财务要求:

货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

所有款项均通过银行转账方式支付。

3.4 包装与运输:

设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。